附件：

心电采集盒参数

| 序号 | 指标项 | 指标参数 | 数量 | 单价 | 金额(万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电工作站 采集盒 | 1、▲十二导联同步显示和采集 2、频 响：0.05Hz～150Hz (－3.0dB～＋0.4dB) 3、灵敏度： 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20mm/mV 4、扫描速度：：5mm/s,6.25mm/s, 10mm/s,12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s 5、输入方式：浮地输入，具有抗除颤保护电路和起博脉冲抑制电路 6、时间常数：≥3.2s 7、共模抑制比：＞90dB 8、采样频率：500Hz/通道 9、滤波器：肌电滤波、基线滤波、工频滤波 10、供电：DC 5V从USB口提供或DC 3V(AAA电池)双供电模式 11、安全标准：II类/CF 12、心电采集支持多种打印格式。 13、节律导联：软件支持单节律导联和三节律导联自定义，可单独打印节律导联 14、导联脱落自动检测，支持导联脱落自动检测和提示 15、心电波形显示支持多种颜色方案，同时支持颜色自定义 16、软件可导出PDF/JPEG/BMP等心电图报告，可通过设置，自动导出，不需要额外操作 17、病案数据管理可采用多条件、模糊匹配查询 18、▲支持USB有线和蓝牙无线两种心电采集模式。 19、支持心电信号起搏检测，起搏波强度可设置。 20、打印支持标准A4纸或B5纸打印心电图报告，支持横向和竖向多种打印格式。 21、支持Windows和安卓操作系统。 | 7 | 0.4 | 2.8 |