附件：

设备参数

| 序号 | 指标项 | 指标参数 |
| --- | --- | --- |
| A01 | 艾灸治疗仪 | 1、正常工作条件 a) 温度范围：5℃～40℃； b) 相对湿度范围：30％～80％； c) 大气压力范围：70kPa～106kPa； d) 电源电压：AC 220V 50Hz； 2、安全类型:1类 3、额定功率:2100VA 4、易燃性： 点燃灸柱能迅速燃烧，灸柱燃烧完时间应不低于15分钟。 5、排烟系统：排烟系统最大排烟量不大于50（m3/h）。 6、温度:施灸最高温度应＜70° 7、运行模式:连续运行 8、具有一键点火功能 9、安全和认证:具有医疗器械注册证 10、治疗时间35分钟，显示屏显示施灸时间 11、结构和机械调节: a）底座在灸材固定装置旋转到最不利的地方，不应倾倒。 b)治疗仪调节机构应灵活、可靠，紧固件应无松动。 c)灸材固定装置应牢固可靠，连续使用时不应产生永久变形。角度固定后，无外力作用时，不应改变原来的位置。 d)升降装置升降范围为0-300mm，允许误差为±5mm。 e)脚轮移动灵活，有锁止功能。 |