附件：

设备参数

| 序号 | 指标项 | 指标参数 |
| --- | --- | --- |
| A02 | 超声波治疗仪 | 1、相对湿度：≤90%； 环境温度：+5℃～+40℃；大气压力：86.0Kpa～106Kpa；额 定电压：AC100~240V；电源频率：50/60Hz；输入功率：200VA； 2、声工作频率：1.0MHz±10%和3.0MHz±10%。 ★3、额定输出功率：7.50W±20%； 3.30W±20%； ★4、治疗头有效辐射面积：2.5 c㎡±20%； 1.1 c㎡±20%； 5.有效声强(W/cm2) : 0.3 W/ c㎡±30%-3.0 W/ c㎡±30% 6、波束不均匀性系数：≤8； 7、波束最大声强：24W/ c㎡±30%； 8、波束类型：准直型； ★9、治疗头进液防护程度：IPX7 （防水深度，治疗头辐射面往上10mm ） 10、波形：：9档脉冲模式和一档连续模式。 安全分类：Ⅰ类，B型， ★11、内置智能治疗处方≥15； 12、机身进液防护程度：IPX0； 13、每一种调制设置的调制波形：方波； 14、输出波形描述：100%方波调制； 15、十种占空比：10%～100%可调，步进为10% ★16输出通道：双路输出，2个治疗探头： 3.0MHz移动治疗和1.0MHz固定治疗 （具备振动功能） 17智能温控设计，避免温度过高烫伤病人 |
|  | 超声定向透药治疗仪 | 1、电源要求： ~220V/50Hz ，输入功率 ：60VA； 2、液晶显示 ：10.1 英寸触摸屏， 治疗参数实时显示； 3、通道数量： 两通道输出 ，可供两人同时治疗； 4、*设备具有电致孔、超声波和中频脉冲（中低频调制）模式。注册证适应范围：适用于慢性盆腔炎、颈肩腰腿痛、脑血管病后遗症及小儿肺炎、厌食、腹泻病症的辅助治疗。 *5、超声波输出：超声波0-5档可调 • 声工作频率 ：1MHz ，允差: ±10%； • 有效辐射面积：3.8cm2 ,允差±20% ； • 最大输出声强 ：0.1w/cm2 ,允差±30% ；温度：≤39 ℃ 6中频输出： •基波：方波脉冲,频率:2kHz ±10% ，脉宽 250us±30%； •最大输出电流 ：输出电流为 18mA ，允差±20%； •调制频率：5.6Hz,允差±10% ，低频调制中频的调幅度:100%,输出频率:1-100Hz •输出脉冲峰峰值 ：最大 28V±30%，50 档调节； 8、电致孔： •波形:脉冲波； •输出最大峰峰值： 峰峰值最大是 58V±30%。 •脉冲周期数量:5 个； •脉冲能量: ≤300mJ； 脉冲持续时间:200ms±10ms 7、快捷调档：内置快捷调档按钮 ，可快速调整至常用档位； 8、技术执行新标准： 新版 9706-2020 检测报告； *9、尺寸：42cm×36cm×16cm 10、连续工作时间≥6 小时； 11、治疗结束后停止输出,并有蜂鸣器提示音 12、定时时间：设定范围0~60分钟，默认30分钟 |