附件：

设备参数

| 序号 | 指标项 | 指标参数 |
| --- | --- | --- |
| A03 | 多功能医用创口冲洗机 | 1、清水冲洗功能 使用压力可调的清水冲洗伤口。 2、清水冲洗加热功能 使用清水冲洗伤口时，可实现清水加热功能。 3、清洗液冲洗功能 使用清洗液冲洗喷洒伤口。 4、交替冲洗功能 清水冲洗和清洗液冲洗在预设的程序下自动交替冲洗。 5、喷头可调功能 *使用可调式喷头，可实现冲洗过程中冲洗面积的调节。 6、打印功能 *打印创口冲洗记录单。 7、可显示和设置冲洗流量及清水冲洗温度； 8、可显示及设置工作模式，显示当前模式的时间； 9、产品为壁挂式，产品尺寸36cmx15cmx50cm (长宽高) 10、清水冲洗性能指标 (1)清水流量在350 ml/min~1000ml/min范围内可调，流量调 节精度±200ml/min。 (2)*清水最大流量时扬程大于1600mm,清水最小流量时，扬程大于100mm。 (3)清水出水温升大于20℃。 (4)清水温度可在26℃~36℃范围内可调，调节精度±3℃。 11、清洗液冲洗性能指标 (1)清洗液流量大于100 ml/min。 (2)*清洗液扬程大于800mm。 |