附件：

设备参数

| 序号 | 指标项 | 指标参数 |
| --- | --- | --- |
| A04 | 多参数监护仪 | 一、监护参数：心电（ECG）、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SP02)、脉率(PR)、呼吸(RESP)、体温(TEMP)； 二、产品性能： 1.整机 1.1 显示器：12.1＂真彩高清晰TFT显示；分辨率：800*600 1.2 采用全新A9操作平台，四核处理系统，准确高速的信号处理能力 1.3 支持中英文输入，可外接鼠标和键盘 1.4 整机无风扇设计，降低噪音干扰 1.5 1000小时趋势图、趋势表 1.6 2小时全波形回顾，具备自动播放功能 1.7 1200组血压列表回顾/1200组血压报警事件回顾/128组心律失常回顾 1.8 21种药物浓度计算及滴定表功能 1.9 具有监护、手术、诊断三种模式 1.10 可监护：新生儿、儿童、成人 1.11 采用MIT/BIH数据库测试QRS侦测准确率达99.8% 1.12 多种显示模式可选：全导联界面/标准界面/大字体界面/呼吸氧合图界面/无创血压回顾界面 1.13 采用数字化独立模块结构，便于维护和升级 1.14 高频电刀、有防除颤保护功能，能与心脏起搏器同时使用 1.15 声、光、三级报警，且有报警事件回顾功能 1.16 下拉式菜单操作 1.17 支持USB/网络在线升级软件 1.18 内置可充电锂电池，不间断工作 2.血氧饱和度规格 2.1数字血氧，抗低温，弱灌注，抗运动干扰 2.2测量范围：0%-100% 2.3分 辨 率：1% 3.脉率规格 3.1测量范围：20～250bpm 3.血压规格 3.1测量方式：自动振荡法 3.2工作模式：手动/自动/连续； 3.3测量参数：收缩压/舒张压/平均压 3.4测量范围：收缩压40-280mmHg 平均压20-240mmHg 舒张压10-220mmHg 3.5过压保护：软硬件双重过压保护 3.6自动测量模式的测量间隔时间：1 – 480 分钟 3.7连续测量模式的测量时间：5分钟 3.8脉率范围：40～240bpm 4.心电规格 4.1扫描速度：12.5mm/s、25mm/s、50mm/s 4.2导联方式 : I, II, III, avR, avL, avF, V 4.3增 益 : ´0.25、 ´0.5、 ´1、 ´2 4.4范 围: 成人15 ~ 300bpm (搏/分) 新生儿/小儿15 ~ 350 bpm(搏/分) 4.5精 度:±1%或±1bpm取大者 4.6分辨率: 1 bpm(搏/分) 4.7共模抑制比: 监护模式>105 dB、手术模式>105 dB 、诊断模式> 85 dB 5.呼吸规格 5.1测量范围：0～150次/分钟 5.2分辨率： 1rpm 5.3呼吸率范围 成人：0-120rpm 小儿和新生儿：0-150rpm 6.体温规格 6.1测量和报警范围:0-50°C 6.2分辨率:0.1°C 6.3通道数:双通道 6.4误差范围：范围内±0.1°C，其余±0.2°C |
|  | 医用臭氧妇科治疗仪 | 一、性能 1、冲洗水压力：≤0.004MPa； 2、臭氧水流量：0.8L-1.0L/min； 3、臭氧水浓度：0.1 ㎎/L-15 ㎎/L； 4、冲洗液加热范围：30℃-40℃；误差不大于 10%。 5、超温保护：当冲洗液温度超过 45℃时加热和冲洗都不能工作，并报警提示。 6、臭氧气流量：1.0～2.2L/min； 7、臭氧气浓度： ≥100 ㎎/m³； 8、仪器噪声：≤60dB(A)； 9、仪器雾化率： ≥10mL/h。 10、臭氧泄漏量：停机 15 分钟后机器内部臭氧气体残留量应≤0.16mg/m³。 11、定时功能：雾治疗和气治疗带有治疗时间快选设定和手动设定。定时时间在 01～99min 范围，定时误差不超过设定值的±1%。 二、功能要求 1、臭氧水治疗：治疗仪具有臭氧水冲洗功能，冲洗压力可调节。 2、臭氧雾治疗：治疗仪具有臭氧雾治疗功能，仪器雾化率≥10mL/h。 3、臭氧气治疗：治疗仪具有臭氧气治疗功能，臭氧浓度≥100 ㎎/m³。 4、报警功能：治疗仪具有水箱超温报警、水箱缺水报警、雾化盒缺水报警功能，报警形式为操作界面弹窗和语音提示。 5、恒温加热：治疗仪具有加热并维持恒温功能。达到温度停止，低于设定温度启动加热。水桶内的温度实时显示在显示界面上。 6、臭氧水制备功能：水制备为往水桶内鼓吹臭氧气，时间为5分钟误差5秒。 7、冲洗水压力调节：调节等级为 1-10 级。 8、冲洗控制：仪器的臭氧水冲洗受控制屏和脚踏开关的控制。 三、符合标准 GB 9706．1-2007 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》 YY 0505-2012 《医用电气设备 第 1-2 部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验》 |